攀枝花市第三人民医院

电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪

采购项目

询价文件

中国·四川

攀枝花市第三人民医院

采购科编制

2025年9月

| 文件制作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数复核 |  |  |
| 财务意见 |  |  |

第一章  邀请函

根据医疗发展需要，攀枝花市第三人民医院采购医疗设备，为提高购买项目透明度，充分体现公开、公平的竞争原则，特邀请符合资质的供货商参加。

一、项目名称：攀枝花市第三人民医院电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪设备采购

二、供货商须知：（实质性要求）

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 攀枝花市第三人民医院电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪采购项目 |
| 2 | 采购预算 | 1.86万元 |
| 3 | 采购方式 | 院内询价采购 |
| 4 | 评审方法 | 符合响应低价中标 |
| 5 | 行政许可 | 医疗器械经营资质 |
| 6 | 响应文件 | 1份（询价文件第一章第四条要求） |

三、参加询价合格供应商（实质性要求）：

1.具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年，内经营活动中无重大违法违规记录。

6.投标单位应具有法律、行政法规规定的其他资格条件。

7.满足采购项目提出的采购需求。

8.按照要求获取询价文件。

四、供货商投标文件包含（符合性要求）：

1.营业执照正、副本复印件。

2.法人身份证复印件或法人授权书、经办人身份证复印件。

3.信用中国查询的信用报告。

4.投标产品备案证、生产许可证和经营许可证。

5.投标廉洁承诺书。（附件1）

6.投标承诺函。（附件2）

7.投标报价函。（附件3）

8.响应文件。（附件4、5）

以上纸质资料须逐页加盖鲜章并按顺序密封，封面必须注明项目名称、包号和投标供货商名称，密封处加盖鲜章。

四、获取文件时间及地点

2025年9月3日-7日，攀枝花市第三人民医院官网。

五、递交响应文件截止时间及地点

2025年9月8日上午8:00分-10:00分，攀枝花市云康路18号二号楼310、312（采购科）。

六、开标时间和地点

2025年9月8日上午10:05分，攀枝花市云康路18号二号楼二楼。

七、联系方式

联 系 人：   钟老师     艾老师

联系电话：0812-3885914、3131083

第二章  项目需求、商务要求

一、项目名称：

攀枝花市第三人民医院电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪采购项目

二、项目预算：1.86万元。

三、项目明细:

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 1.28 |
| 2 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 1 | 0.58 |

四、设备参数：

包1：神经肌肉电刺激仪

- 仪器为I类BF型应用部分，由主机、输出电缆和电极组成。具有4路输出，手动选择参数。输出电缆包括电极线，电极包括圆电极和方电极。

- 输出波形：脉冲波形为双向不对称方波(矩形波),调制波为方波。

- 输出频率：治疗选择第I档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz~5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

- 脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第I档：输出脉冲宽度为1ms,调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

- 输出强度：仪器各路独立输出，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从OmA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

- 定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

- 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

包2：电脑中频治疗仪

1.中频治疗仪采用微电脑控制技术，内置50个特定的临床治疗处方。多参数（多步）治疗程序电疗法临床常规处方≥24个；音频电流疗法处方≥8个；正弦电流疗法处方≥8个；脉冲调制中频电流法处方≥10个；治疗处方≥50个专家治疗处方。

2.工作频率：1KHz-12KHz±10%。

3.输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA（r.m.s），频率>1500Hz为100mA（r.m.s）。

4.调制频率范围：在0~150Hz范围内。

5.调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

6.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。

7.时间调节：默认处方时间：20min、30min误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）。

8.输出通道：二路同步电刺激、异步电刺激通道；二路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道。

9.热电极温度：25℃-41℃，多档可调。

10.包含多步程序（24个）、音频电流、正弦调制、脉冲调制。

11.输入功率：90VA。

五、商务要求

1.合同签订之日起20日历日内到货并通过验收。

2.提供一年质保，故障响应时间2小时内，电话不能解决的故障提供24小时内现场服务。

3.安装日期不超过产品铭牌的标注出厂日期4个月。

4.项目验收完成，并符合院方需求后，按照采购金额提供全额发票，院方30个日历日内一次性支付项目费。

附件1:

投标廉洁承诺书

攀枝花市第三人民医院：

为维护公平、公正、公开的招投标市场环境，保障招标投标活动的廉洁性，我单位自愿参与攀枝花市第三人民医院电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪采购项目的投标活动，并郑重承诺如下：

一、严格遵守法律法规

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及招标文件要求，诚信参与投标活动。

二、杜绝不正当行为

1.承诺在投标过程中不实施以下行为：向招标人、评标委员会成员、招标代理机构及相关工作人员提供财物、礼品、宴请或其他不正当利益。

2.通过串通投标、围标、挂靠资质等不正当手段谋取中标。

3.以任何形式干扰、影响评标过程或结果。

4.伪造、变造投标文件或提供虚假材料。

三、公平竞争

保证投标文件真实有效，承诺不以诋毁竞争对手、虚假宣传等不正当手段扰乱市场秩序。

四、保密义务

对招标过程中知悉的商业秘密、技术资料及其他敏感信息严格保密，不泄露或利用其谋取私利。

五、如实提供材料

承诺提交的所有资质证明、业绩证明、财务状况等材料真实、合法、有效，不存在隐瞒或虚构情形。

六、接受监督与配合调查

主动接受招标人、监督部门及社会公众的监督，如发现违规行为，积极配合调查并承担相应责任。

七、违约责任

如违反本承诺书内容，我单位自愿承担以下后果：

1.被取消投标或中标资格。

2.被列入招标单位或行业主管部门的“黑名单”。

3.依法承担经济赔偿及法律责任。

承诺供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

承诺日期：      年    月    日

附件2：          投标承诺函

本人以___________________公司法定代表人或授权委托人的身份郑重声明并承诺：本公司在参加攀枝花市第三人民医院电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪采购项目投标及供货、提供服务期间将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。我公司自愿就本项目投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

一、供应商参加本次采购活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年，内经营活动中无重大违法违规记录。

6、投标单位应具有法律、行政法规规定的其他资格条件。

7、满足采购项目提出的采购需求。

8、按照要求现场获取询价文件。

二、供应商参加本次采购活动，满足以下要求：

1、严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标，履行（投标文件或资格预审申请文件）要求的责任和义务。

2、保证不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件、业绩或谎报相关信息。

3、保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取中标。

4、保证投标文件内容无任何虚假。

5、保证按照招标文件规定签订供货合同。

6、若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不非法转包。

7、若我公司中标，保证中标之后按照投标文件和合同承诺提供相关产品及服务，严格按照质量和时间要求履行合同。

8、严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。

9、我公司若在本项目投标（或履行合同期间）出现违反以上承诺或其他违约、违法等重大过失行为，除按招标文件、合同及法律法规接受处罚外，同意招标人采取包括但不限于（1）.招标人单方面终止合同。（2）.相关款项不予支付。（3）.建档记录我公司不诚信行为，并上报行政主管部门等措施。

承诺供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

承诺日期：      年    月    日

附件3：

投标报价函

攀枝花市第三人民医院：

我方全面仔细研究了攀枝花市第三人民医院电脑中频治疗仪、神经肌肉电刺激仪采购项目要求的全部内容，决定参加贵单位邀请的本次采购项目，自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，如我方成交，我方将严格履行采购要求。

我方按照本次项目要求递交密封后投标文件1份，并保证我方提供的投标文件资料真实和准确。

| 包号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 投标报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经肌肉电刺激仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 投标报价金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

备注：根据供货商自身情况选择包号报价。

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日

附件4：             响应文件（包1：神经肌肉电刺激仪）

| 序号 | 项目 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器为I类BF型应用部分，由主机、输出电缆和电极组成。具有4路输出，手动选择参数。输出电缆包括电极线，电极包括圆电极和方电极。 |  |
| 2 | 输出波形：脉冲波形为双向不对称方波(矩形波),调制波为方波。 |  |
| 3 | 输出频率：治疗选择第I档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz~5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 |  |
| 4 | 脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第I档：输出脉冲宽度为1ms,调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。 |  |
| 5 | 输出强度：仪器各路独立输出，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从OmA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。 |  |
| 6 | 定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。 |  |
| 7 | 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。 |  |
| 商务 要求 | 1.合同签订之日起20日历日内到货并通过验收。 |  |
|  | 2.提供一年质保，故障响应时间2小时内，电话不能解决的故障提供24小时内现场服务。 |  |
|  | 3.安装日期不超过产品铭牌标注的出厂日期4个月。 |  |
|  | 4.项目验收完成，并符合院方需求后，按照采购金额提供全额发票，院方30个日历日内一次性支付项目费。 |  |

注：1.供货商须逐条填写“响应、正偏离、负偏离”。

2.“不响应”或“负偏离”视为无效响应。

3.“正偏离”视为响应。

供货商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日

附件5：             响应文件（包2：电脑中频治疗仪）

| 序号 | 项目 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪采用微电脑控制技术，内置50个特定的临床治疗处方。多参数（多步）治疗程序电疗法临床常规处方≥24个；音频电流疗法处方≥8个；正弦电流疗法处方≥8个；脉冲调制中频电流法处方≥10个；治疗处方≥50个专家治疗处方。 |  |
| 2 | 工作频率：1KHz-12KHz±10%。 |  |
| 3 | 输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA（r.m.s），频率>1500Hz为100mA（r.m.s）。 |  |
| 4 | 调制频率范围：在0~150Hz范围内。 |  |
| 5 | 调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 |  |
| 6 | 调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。 |  |
| 7 | 时间调节：默认处方时间：20min、30min误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）。 |  |
| 8 | 输出通道：二路同步电刺激、异步电刺激通道；二路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道。 |  |
| 9 | 热电极温度：25℃-41℃，多档可调。 |  |
| 10 | 包含多步程序（24个）、音频电流、正弦调制、脉冲调制。 |  |
| 11 | 输入功率：90VA。 |  |
| 商务 要求 | 1.合同签订之日起20日历日内到货并通过验收。 |  |
|  | 2.提供一年质保，故障响应时间2小时内，电话不能解决的故障提供24小时内现场服务。 |  |
|  | 3.安装日期不超过产品铭牌标注的出厂日期4个月。 |  |
|  | 4.项目验收完成，并符合院方需求后，按照采购金额提供全额发票，院方30个日历日内一次性支付项目费。 |  |

注：1.供货商须逐条填写“响应、正偏离、负偏离”。

2.“不响应”或“负偏离”视为无效响应。

3.“正偏离”视为响应。

供货商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日